Технические характеристики

на прибор проверки герметичности

Предложение Поставщика

- Наименование и область применения

Прибор универсальный PROX Test, предназначенный для контроля герметичности изолирующих самоспасателей, проводимого в соответствии с руководством по эксплуатации самоспасателей.

Прибор применяется на шахтах, рудниках и на заводе-изготовителе при приемке готовых самоспасателей.

Прибор пригоден для эксплуатации в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°С.

- Требования к прибору проверки герметичности самоспасателей.

Путем измерения падения давления в приборе можно определить герметичность самоспасателя и его пригодность к работе. Использование прибора для проверки самоспасателей PROX Test обязательно при постановке самоспасателя на учет, при проведении техосмотров, а также в процессе эксплуатации. В состав прибора входит манометр, который подлежит периодической поверке. Межповерочный интервал соответствует техническим требованиям на манометр.

Технические характеристики прибора проверки герметичности самоспасателей

PROX Test

Рабочее давление, создаваемое в камере, кПа

5,0±0,2

Пределы измерения давления, кПа

0-6

Относительная погрешность манометра, %

1,6

Габаритные размеры,мм

515х375х350

Масса (без эталона), кг

8,3

- Маркировка

3.1 Маркировка прибора нанесена на табличке, которая содержит следующие надписи

- товарный знак управляющей компании; - наименование предприятия-изготовителя; - наименование и обозначение изделия; - заводской номер; - дата изготовления (месяц, год).

3.2 на ящике для упаковки прибора нанесена маркировка по ГОСТ 14192-96, содержащая:

- товарный знак управляющей компании; - наименование изделия; - дата изготовления (месяц, год); - масса брутто, кг; - наименование изготовителя; - наименование страны-изготовителя, юридический адрес предприятия-изготовителя и контактные данные; - манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

- Упаковка

Прибор упаковывается в деревянный ящик. Внутренняя поверхность ящика и боковые стенки выложены гофрокартоном и сверху выстелены полиэтиленовой пленкой. Свободные концы полиэтиленовой пленки, выстилающей стенки ящика, уложены внахлест поверх прибора. Комплект запасных частей, кольцо уплотнительное и эксплуатационная документация упакована в пакеты из полиэтиленовой пленки. Манометр и рукоятка завернуты в оберточную бумагу, манометр дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. Комплект запасных частей, эксплуатационная документация, рукоятка и манометр после упаковывания помещены в корпус прибора. Эталон завернут в пленку и помещен в ящике рядом с прибором.

Комплект поставки прибора указан в ЦРКЯ.06362.00.000 РЭ

5.Требования к сертификации

Прибор соответствует требованиям ЦРКЯ.06362.00.000ТУ